## Slide 1
Acquisition Multi-détecteurs
ou
« L’électronique au cœur
des expériences de physique »
École « Techniques de base des détecteurs »
2015
Laurent Leterrier
Laboratoire de Physique Corpusculaire de Caen
leterrier@lpccaen.in2p3.fr

## Slide 2
Cours n°1
A. Les expériences de physique
- But et principe
B. La chaine d’acquisition
- Les détecteurs
- L’électronique Front-End
        Les préamplificateurs
        Le bruit
        Le filtrage
        Les discriminateurs
        Les codeurs
- Le trigger
        Pourquoi un trigger ?
        Trigger synchrone / asynchrone
- Le système d’acquisition de données
PLAN 1/3
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs

## Slide 3
C. L’électronique numérique et mixte
- La théorie du signal
        L’échantillonnage
        Le théorème de Shannon
        Le repliement de spectre
- Les convertisseurs analogique-numérique (ADC)
        Les caractéristiques principales
        Quelques exemples d’ADC
    « Flash ADC »
    « à approximations successives »
    « pipeline »
        Exemples de traitements numériques du signal
Cours n°2
PLAN 2/3
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
- La logique programmable (FPGA)

## Slide 4
D. La tendance de l’électronique front-end
- Front-End numérique
- L’analyse de forme des signaux
- La datation haute résolution des événements
E. Mise en œuvre d’une chaine d’acquisition
- Critères de choix d’intégration
        Evolution des expériences de physique
        Electronique  Microélectronique
        Les standards d’instrumentation
        Les standards d’acquisition de données
- Exemple de chaine d’acquisition en physique nucléaire
- Exemple de chaine d’acquisition en physique des particules
F. Pour aller plus loin
4
Cours n°3
PLAN 3/3
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 5
Le but des expériences
Etudier les produits d’interaction (Il s’est passé qqc, on parle d’événement)
 Mesurer différents paramètres
- L’énergie déposée par la particule dans le détecteur
- Le temps de vol de la particule entre deux détecteurs
- La position de l’impact de la particule dans le détecteur
X
A=?
Z=?
Nombre de masse A = Z + N
Noyau = Z protons + N neutrons
 Identifier et caractériser les particules créées
 Collecter les particules créées (détecteurs)
Cours n°1 - Les expériences de Physique
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs

## Slide 6
Faisceau de particules
Cible
Une expérience de physique… C’est quoi ?
Multi-détecteurs
Acquisition
Contrôle & commande
Détecteurs
Cours n°1 - Les expériences de Physique
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
Faisceau
MUST2
Électronique
Électronique Front-End
Électronique Back-End
MUVI/GANIL
MUFEE/IPNO

## Slide 7
La chaine d’acquisition
Conception d’une expérience du point de vue de l’électronique
Objectif
Scientifique
Cours n°1 - Les expériences de Physique
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
Particules
à identifier
Choix du système
de détection
Nature des
signaux électriques
Choix de la chaine
d’instrumentation
associée
Choix de la
technologie d’intégration
de l’électronique
Performances et contraintes

## Slide 8
 Dépend de ce que l’on cherche à mesurer (E, T, θ,…)
 Dépend du nombre de paramètres à mesurer pour un événement
 Dépend de la précision recherchée sur les paramètres
 Dépend du flux de particules sur les détecteurs (Taux de comptage)
 Dépend du débit admissible sur les différentes composantes
Afin de garantir la précision des mesures, la chaine d’acquisition doit minimiser les fluctuations du signal à mesurer :
     Bruit de fond : réjection des signaux inutiles pour la mesure
     Perturbations : CEM (blindage, filtrage, mise à la masse)
     Bruit électronique : bruit du détecteur, du système électronique
Plus précisément, le choix d’une chaine d’acquisition
Cours n°1 - La chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs

## Slide 9
Qu’est ce que la chaine d’acquisition?
Particules
Détecteur
Détection
Electronique Front-End
signaux
analogiques
Conditionneur
Codeur
« Sélectionneur »
dit TRIGGER
Trieur d’événements
Contrôle
Stockage
Lecture
signaux
numériques
Système
d’acquisition
de données
Préamplification,
Amplification
&
Filtrage du bruit
Traitement du signal
&
Conversion
Analogique => Numérique
Cours n°1 - La chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs

## Slide 10
Cours n°1 - La chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
Détecteurs
 Une grande variété
 Détecteurs solides :
Silicium, Germanium, …
 Détecteurs gazeux :
Chambre à ionisation,
Chambre à fils, …
 Scintillateur + lecture :
Cristaux, plastique,…
+ photomultiplicateur(PM),
photodiode(PD), …
CsI
PD
Si
Plastique
Guide de lumière
PM
Fils
10
 Une modélisation similaire

## Slide 11
Exemples de multi-détecteurs
en physique nucléaire
- 336 modules de détections
- 324 CsI + PM, chambre d’ionisation
- Couvre tout l’espace
- Etudes des noyaux chauds
- 16 modules de détections
- GeHP en clovers segmentés
- Large couverture angulaire (4π)
- Etudes de la structure des noyaux
Cours n°1 - La chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
EXOGAM /GANIL
INDRA /GANIL

## Slide 12
Exemples de multi-détecteurs
en physique des particules
 Les détecteurs de position spatiale
 Les calorimètres
 Reconstruire la trajectoire des particules
 Mesurer l ’énergie des particules
Cours n°1 - La chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
7000 tonnes
ATLAS / CERN
25 m
Détecteurs de trace
Calorimètre
Source ββ (12 m²)
SuperNEMO
2 m
6 m
4 m

## Slide 13
Les signaux électriques issus des détecteurs
Définition d’un signal électrique :
Un signal électrique est une grandeur électrique mesurable variant dans le temps ou dans l'espace et permettant de transporter une information.
Il peut s’agir :
 d'une différence de potentiel entre deux points (tension, V)
 d’une intensité de courant circulant dans un composant (courant, A)
Il existe deux familles de signaux
Cours n°1 - La chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
temps
Grandeur électrique
 Analogiques
Numériques
temps
0100
1110
0001
Signaux impulsionnels
temps
Signal
périodique
sinusoïdal
Période T = 1/f
temps
Grandeur électrique
NL0
NL1
 Logiques
 forme : sinusoïdale, triangulaire,…
 type : impulsionnel, périodique
 amplitude, valeur moyenne,…
avec différentes caractéristiques:

## Slide 14
Les signaux électriques issus des détecteurs
Signaux de détecteurs :
   de faible puissance donc très sensibles aux perturbations
  courts (impulsion à temps de montée ~ qq ns à qq µs)
  équivalents à des sources de courant
14
 Cd = 10 fF à 1 nF suivant le détecteur
 Brèves impulsions (Dirac) : Iin(t) = Q0δ(t)
 Signaux unipolaires
Iin
C d
Modèle simplifié d’un détecteur
Cours n°1 - La chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
10µs
50mV
Signal anodique d’un détecteur de trace SuperNEMO
Signal typique d’un PM
10ns
200mV
rsi = 12
0 = 8,8 pF/m
S Cd
1 mm² 0,33 pF
25 cm² 833 pF
Petit calcul pour un détecteur Si d’épaisseur 300 µm
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 15
L’électronique front-end
Rôle : traiter les signaux électriques bas niveaux issus des détecteurs pour assurer les mesures d’énergie et de temps
mais sans dégrader la mesure  électronique bas bruit
Electronique Front-End
Codeur
Conditionneur
Détecteur
AF
Acquisition
de
données
PréAmplification
Conversion
AnalogiqueNumérique
Amplification
&
Filtrage
Traitement Analogique
du Signal
CAN
TAS
PA
Cours n°1 - La chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
111001…

## Slide 16
Pourquoi une préamplification ?
Vd
On cherche l’énergie E déposée dans le détecteur.
On sait que : Iin(t) = Q0δ(t) et Q0  E
On s’intéresse donc à Q0
On mesure en sortie du détecteur : Vd = Q0/Cd
 dépend de Cd (peu précise, dépend de la T°,…)
 Vd très faible (difficile à sortir du bruit)
 …
Iin
C d
détecteur
Cours n°1 - La chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
16
On doit donc préamplifier le signal sortant du détecteur
Petit calcul pour un détecteur Si avec Cd = 100 pF et E = 1 MeV
 Q0 = (E / Ec) x q = 44 fC q = 1,6.10-19 C et Ec= 3,6 eV
 Vd = Q0/Cd = 444 µV !!!!!!!!!

## Slide 17
Cours n°1 - La chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
17
si Zf = R  préamplificateur de courant (PAI)
si Zf = C  préamplificateur de charge (PAC)
Les préamplificateurs
Cl : Capacité de découplage entre HT et électronique BT (Cl >> nF)
Rp : Résistance de polarisation du détecteur (Rp >> MΩ)
Exemple typique de couplage détecteur-préamplificateur :
Iin
C d
Détecteur
Zf
Préamplificateur
Vout
Ampli
Haute Tension
Ligne de transmission
Zc = 50W
Rp
Cl

## Slide 18
Le préamplificateur de charges (PAC)
Vout = -Q0/Cf
Cours n°1 - La chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
Iin
C d
détecteur
Cf
PAC idéal :
 Indépendant de Cd
 Choix du gain (1/Cf)
 1 pF  1 mV/fC
 Simple
Ampli
Il faut penser à vider Cf
Petit calcul avec même exemple (détecteur Si, Cd = 100 pF et E = 1 MeV)
 donne Q0 identique = 44 fC Mais si Cf = 1 pF
 Vout = -Q0/Cf = -44,4 mV
On obtient 44,4 mV pour 1 MeV soit 100 fois plus qu’avec le détecteur seul !!!
Cette valeur représente la sensibilité du PAC, c’est-à-dire le ΔV/E (V/MeV)

## Slide 19
Le préamplificateur de charges (PAC)
19
Cours n°1 - La chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
Si on ne vide pas Cf :
Vout = -(Q0/Cf).exp(-t/τ)
détecteur
Cf
Ampli
Rf
Vout = -Q0/Cf
Q0/Cf
τ = Rf.Cf
Vout
Évite la saturation mais
taux de comptage
Rf doit être élevée (bruit)
Pour le PAC réel, il faut considérer les limitations de l’ampli, la polarisation du détecteur, les connexions,…
(Pile-up)

## Slide 20
Le bruit est un signal parasite dont l’amplitude
et la fréquence varient aléatoirement.
Quelques définitions
Df
fréquence
Cours n°1 - La chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
Signal utile
Bruit superposé au signal utile
Pour étudier le bruit, on s’intéresse à la Densité Spectrale de Puissance de bruit
qui est la puissance du bruit contenue dans une petite bande de fréquence Df.
Suivant la nature du signal de bruit, elle s’exprime :
 en tension (unité : V2/Hz, notation : Se)
 en courant (unité : A2/Hz, notation : Si)
A partir de la DSP, on définit
 Densité Spectrale de Tension de bruit : en = √Se (unité : V/√Hz)
 Densité Spectrale de Courant de bruit : in = √Si (unité : A/√Hz)
Ces densités donnent l’amplitude du bruit en fonction de la fréquence

## Slide 21
Pour un amplificateur opérationnel:
On a ces deux types de bruit
Bruit thermique (thermal noise) :
Agitation thermique des électrons libres.
Se = 4kTR
in = 1,3fA/ √Hz
en = 4,8nV/√Hz
OPA657
Bruit de grenaille (Shot noise) :
Fluctuations statistiques du nombre de porteurs de charge qui participent à la création d’un courant.
Si = 2qI
Les bruits qui nous intéressent…
Cours n°1 - La chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
T° ambiante et R = 1 MW
 Se = 16x10-15 V2/Hz
 en = 126 nV/√Hz
Se
R
I
Si
Diode
Courant inverse I = 10 nA
 Si = 3,2x10-27 A2/Hz
 in = 56 fA/√Hz
k : 1,38.10-23 J/K
C ne génère pas de bruit
C

## Slide 22
Le bruit en sortie du préamplificateur de charges
(V2/Hz)
Cours n°1 - La chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
Schéma simplifié pour le bruit:
Les résistances sont suffisamment élevées pour qu’on puisse les négliger!
Cf
Ampli
C d
Si
Se
Bruit « parallèle »
Bruit « Série »
Bruit série :
Bruit // :
 Seulement dû à l’ampli.
 Pour les très bons PACs, en < 2 nV/√Hz
 Principalement dû au détecteur.
 Pour un bon détecteur silicium, I = 10 nA  in ≈ 56 fA/√Hz
 Faible contribution de l’ampli (in < 10 fA/√Hz)
 Les résistances doivent produire moins de bruit que le détecteur  R >> 10 MΩ
Bruit parallèle
Bruit série

## Slide 23
Le bruit en sortie du préamplificateur de charges
Cours n°1 - La chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
Un exemple de densité spectrale de bruit en sortie d’un PAC:
Bruit parallèle
Bruit série
4 µV.√Hz
400 nV.√Hz
730Hz
3MHz
Rf = 100 MΩ
Cf = 2,2 pF
en ≈ 7 nV/√Hz
Détecteur Si
Cd = 120 pF
in ≈ 40 fA/√Hz
135 µVRMS
868 µVRMS
≈ 878 µVRMS
Petit calcul de la tension de bruit en sortie du PAC:

## Slide 24
24
Minimiser le bruit / au signal utile
Cours n°1 - La chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
On s’intéresse au rapport signal sur bruit, SNR (Signal Noise Ratio)
SNR = 1
SNR = 10
SNR = 100
On cherchera donc à avoir le plus grand signal sur bruit
Signal utile
+
Bruit
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 25
Minimiser le bruit / au signal utile : le filtrage
Cours n°1 - La chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
L’idée de base :
On connait ici
*le signal
*le bruit
Que faut-il mettre là?
Pour avoir
le meilleur SNR ici
PAC
Filtre
Temps de mise en forme (shaping time)
Charge Equivalente en Bruit (ENC)
C’est la charge qui, présentée en entrée du système complet, produit un signal d’amplitude égale à la valeur efficace de bruit en sortie
Le filtre optimal
On veut la CEB la plus petite possible  le S/B le plus grand

## Slide 26
Minimiser le bruit / au signal utile : le filtrage
Cours n°1 - La chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
Est-ce que l’on améliore bien les choses ?
En sortie du PAC
Le bruit mesuré = 878 µVRMS
Pour Cf = 2,2 pF  Vout = -20 mV/MeV
Ce qui donne CEBpac = 44 keVSi
Petit calcul de la CEB pour notre cas précédent:
Rf = 100 MΩ
Cf = 2,2 pF
en ≈ 7 nV/√Hz
Détecteur Si
Cd = 120 pF
in ≈ 40 fA/√Hz
En sortie du filtre optimal
Ce qui donne CEB∞
= 1,83.10-16 C
= 1150 e-
= 4 keVSi
C’est donc bien meilleur!
Le filtre optimal n’est pas causal, il n’a donc pas d’existence physique  En pratique, on cherche à s’en approcher.
Ces filtres pourront s’exprimer en fonction de CEB∞ tel que:
avec kH > 1

## Slide 27
En pratique, les filtres utilisés le plus souvent sont des filtres passe-bande de type CR(RC)n. Ce type de filtre est connu sous le nom d’amplificateur de spectroscopie (AS).
Minimiser le bruit / au signal utile : le filtrage
Cours n°1 - La chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
Enlève le bruit //
Enlève le bruit série
Sortie de Filtre CR(RC)n
n=1
n=2
n=3
n=5
n=4
Structure du filtre
Caractéristiques de deux filtres
CEBCRRC = 1,36 . CEB∞
Bruit : performances médiocres
Empilements : médiocre
Déficit balistique : bonnes performances
Commentaire : réalisation très simple
CRRC
CR(RC)4
CEBCR(RC)4 = 1,15 . CEB∞
Bruit : bonnes performances
Empilements : excellent
Déficit balistique : très peu sensible

## Slide 28
Minimiser le bruit / au signal utile : le filtrage
Cours n°1 - La chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
Le déficit balistique, c’est quoi?
vAS(t)
t
3 amplitudes
différentes
pour la même
charge totale !
En réalité, l’impulsion issue du détecteur n’est pas forcément brève :
   Sa durée θ peut ne pas être << au temps de mise en forme de l’AS
   Sa durée θ peut varier selon le point d’impact dans le détecteur
vpac(t)
Q/Cf
t
erreur sur la mesure de la charge
Quelques chiffres pour t = 1 µs, on commet une erreur de 0,1% avec
 θ = 4 ns et un filtre à réponse impulsionnelle aigüe
 θ = 150 ns et un filtre à réponse impulsionnelle arrondie
En bref, plus le sommet est plat moins on a de déficit balistique!
ie(t)
Q = cste
t
θ

## Slide 29
Les discriminateurs
29
Cours n°1 - La chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
 Ils sont placés après le bloc conditionneur.
 Ils génèrent un signal logique à partir d’un signal analogique.
 Ils permettent de :
 Déclencher le codage du signal analogique
 Avertir qu’il s’est passé quelque chose (trigger)
 Faire de la mesure de temps de vol
 Les plus couramment utilisés:
 Discriminateur à seuil (Leading Edge discriminator, LE)
 Discriminateur à fraction constante (Constant Fraction Discriminator, CFD)
Pour la suite, on considère que les signaux analogiques d’entrée sont homothétiques en amplitude (même temps de montée).
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 30
Discriminateur à seuil (LE)
Rôle : générer un signal logique lorsque le signal analogique d’entrée dépasse une tension de seuil
Sensible à l’amplitude du signal donc pas de mesure de temps précise
Sortie
discri
v(t)
seuil
comparateur
si v(t) < seuil  Sortie discri = « 0 » logique
si v(t) > seuil  Sortie discri = « 1 » logique
Cours n°1 - La chaine d’ acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
Walk = t1 – t2 = 500 ps !!!
Petit calcul :
2V
1V
0.1V
10ns
t2
t1

## Slide 31
Le passage à zéro est donc indépendant de l’amplitude du signal V(t) ce qui permet une mesure de temps précise.
      Discriminateur à Fraction Constante (CFD)
Cours n°1 - La chaine d’ acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
Rôle : même que le « LE » mais sans walk!
Vdiff(t)
A Vdiff(t) = 0
 f.V(t) – V(t-θ) = 0
 f.A.V(t) – A.V(t-θ) = 0

V(t)
Sortie discri
f.V(t)
V(t-θ)
Vdiff(t)
f.V(t) - V(t-θ)
f.A.V(t) – A.V(t-θ)
Entrée
A.V(t)
fraction
retard
Infos pratiques:
 Fraction typique entre 0,1 et 0,5
 Retard typique: θ ≈ (1-f).Tm
 Ne règle pas tout : jitter
Evite de déclencher dans le bruit

## Slide 32
Les codeurs
Le codeur de charge QDC :
mesure l’intégrale du signal
Le codeur d’amplitude ADC :
mesure l’amplitude du signal
Le codeur de temps TDC :
mesure un intervalle de temps
Rôle : assurer le traitement analogique du signal
et la conversion analogique-numérique
Le traitement analogique du signal :
Cours n°1 - La chaine d’ acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs

## Slide 33
Le codeur d’amplitude ADC (pour la mesure d’énergie)
Cours n°1 - La chaine d’ acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
Le codeur d’amplitude capture l’amplitude max du signal analogique provenant du shaper.
Le schéma de principe présenté ici est celui d’un détecteur de crête.
La durée de la porte est généralement comprise entre qqs 100 ns à qqs 10 µs.
Schéma de principe:
S1
S2
V(t)
Vs(t)
Porte
S1 fermé
S2 fermé
S2 ouvert
CAN
RAZ
S1 ouvert
S2 ouvert
Vmax
Vmax
suiveur

## Slide 34
Le codeur de charge QDC (pour la mesure d’énergie)
Cours n°1 - La chaine d’ acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
Schéma de principe:
On intègre le courant d’entrée pendant la durée de la porte (interrupteur S1 fermé)
Intégrer = calculer l’aire entre la courbe et l’axe du temps pendant la durée de la porte = à la charge Q0
Par exemple, on utilisera un QDC si le signal en courant du détecteur est suffisamment élevé (PM), ou pour les forts taux de comptage, ou...
C
Q0
i(t)
Vs(t)
Porte
S1 fermé
S3 fermé
S3 ouvert
CAN
RAZ
S1 ouvert
Vmax = Q0/C
Pour S2, c’est l’inverse
Intégration

## Slide 35
Le codeur de temps TDC (pour la mesure du temps de vol)
Schéma de principe:
TAC (Codeur Temps Amplitude)
Lorsque S1 est fermé, on décharge la capacité à courant I0 constant. La tension aux bornes de la capacité évolue comme une rampe ce qui donne:
Cours n°1 - La chaine d’ acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
ΔV= (I0/C).(tstop – tstart)
Rq : Les signaux logiques START et STOP viennent généralement de discriminateur
START
Vs(t)
STOP
S1 fermé
S3 fermé
S3 ouvert
CAN
RAZ
S1 ouvert
ΔV
S2 fonctionne à l’inverse de S1
tstart
tstop

## Slide 36
i1(t)
Rf
Ligne
à retard
Temps de vol de
la particule de D0 à D1
ΔT
D0
D1
D0
Exemple d’une chaîne de mesures
PAI
Cf
Rf
AS
Vers l’Acquisition
PAC
i0(t)
q
TDC
Start
Stop
ADC
Sortie dérivateur de l’AS
DFC
DFC
QDC
Charge
Porte
L
DFC
Déduction aisée de la masse de la particule
E = E0 + E1 = ½.M.V2 et L = V.Δt  M = 2.E.Δt2/L2
(Pour des particules non relativistes)
Cours n°1 - La chaine d’ acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
Particule traverse D0
Particule s’arrête dans D1
Energie de la particule déposée dans D0
E0
Reste de l’énergie de la particule dans D1
E1

## Slide 37
Le trigger
Qu’est ce qu’un Trigger ?
Un trigger est une unité de traitement qui sélectionne les données potentiellement intéressantes pour la physique sur la base de critères tels que :
 corrélation temporelle ou géographique
 dépassement de seuil
 reconnaissance de forme de signal
Le trigger peut être implanté en matériel ou en logiciel (compromis entre rapidité / complexité).
37
Cours n°1 - La chaine d’ acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 38
Pourquoi un trigger ?
Le but est surtout de ne pas rater les événements intéressants mais…
Cours n°1 - La chaine d’ acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
Définition d’un bon trigger :
Un bon trigger (dans sa conception et son utilisation) est celui qui peut faire la meilleure sélection des évènements intéressants en minimisant le temps mort.
Le trigger doit donc sélectionner les événements pour mettre en adéquation le flot de données issu du Front End et la capacité du système d’acquisition.
 Le nombre d’évènements produits est beaucoup plus important que ce que l’on peut digérer (analyser et stocker).
 La durée de traitement et d’acquisition des paramètres d’un évènement est relativement importante et donc génère du temps mort (on est aveugle pendant ce temps!).
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 39
Trigger de niveau 0
Discriminateur (seuil analogique)
Trigger de niveau 1
Plus sophistiqué (Fonctions logiques)
Analyse de la coïncidence des voies touchées
Trigger de niveau 2
Il agit pendant le temps de lecture
Fonctions arithmétiques simples (ex : seuil numérique,…)
Trigger de niveau 3
Il agit après la lecture et avant le stockage
(fonctions mathématiques et logiques effectuées sur les paramètres)
En fonction de l’expérience
plusieurs niveaux de Trigger :
Électronique front-end
Cours n°1 - La chaine d’ acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
Électronique back-end
Logiciel
Localisation dans la chaine
Complexité et puissance
Rapidité (inverse du temps mort)
(inverse à la quantité de données)
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 40
Le trigger de niveau 1 : « chef d’orchestre »
CFD
T
R
I
G
G
E
R
OK
KO
Il existe 2 types de voies à configurer :
   les voies de déclenchement (VD) qui lancent l’analyse de l’événement
   les voies d’analyse (VA) qui participent au tri de l’événement c’est-à-dire, à l’acceptation ou au rejet de l’événement
Analyse &
Décision
Multi-Détecteurs
Le trigger est configurable pour permettre de sélectionner les évènements particuliers de l’expérience (choix des critères).
F
A
I
S
C
E
A
U
Cours n°1 - La chaine d’ acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
Niveau 0
Niveau 1
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 41
Exemple de fonctionnement avec Trigger niveau 1
décision
OK
Portes codeurs
Codage
Lecture
« photo »
Inhibition des voies
Libération de l’acquisition
Disponible pour un nouvel événement
KO
Temps mort commun (l’ensemble est « aveugle »)
Cours n°1 - La chaine d’ acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
VD
VA1
VA2
Fenêtre
analyse
déclenchement
Inconvénients : besoin d’un retard analogique sur l’ensemble des voies (km de câbles) et temps mort élevé.
Avantage : RAZ plus rapide en cas de rejet (les codeurs ne sont pas déclenchés).
Ce type de fonctionnement décrit celui d’un trigger dit « synchrone » car toutes les voies reçoivent l’ordre de codage en même temps.
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 42
Trigger asynchrone, c’est quoi ?
Comment minimiser le temps mort?
Comment éviter ces kilomètres de câbles ?
Il faut mettre en place un trigger local à la voie:
 chaque déclenchement individuel (CFD) entraine le traitement analogique du signal .
Malgré tout il y a encore un Trigger général pour validation ou non de l’évènement => codage et lecture
Cours n°1 - La chaine d’ acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
Exemple:
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 43
Exemple de l’intérêt de différents niveaux de Trigger sur l’expérience CMS
Tous les 25 ns, possibilité d’un événement intéressant
Si pas de sélection des événements, il faudrait transférer et stocker 40 TO/s (c‘est énorme!).
Trois niveaux de trigger après, on a divisé par 400000 la quantité de données.
Cours n°1 - La chaine d’ acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
43
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 44
Système d’acquisition de données
Rôle : enregistrer les signaux issus des détecteurs sur un support informatique pour pouvoir les analyser par la suite.
Il assure :
 l’acquisition :
 la lecture des données
 l’analyse en ligne -> Trigger Logiciel
 la sauvegarde des données
 le slow control :
 la configuration des paramètres d’expériences
 du front end
 du trigger
 le contrôle continue de l’environnement
 T°, alimentation, pression, …
Cours n°1 - La chaine d’ acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
44
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 45
Regroupeur
Multiplexeurs
Processeurs
Event builder
CMD & CTL
Sauvegarde
Analyse en ligne
Multi-Détecteurs
F
A
I
S
C
E
A
U
Exemple d’une Architecture d’acquisition
45
Cours n°1 - La chaine d’ acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
Slow control
Mesures
environnement
Alimentations
Hautes tensions
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 46
46
Architecture d’acquisition
L’architecture d’acquisition est déterminée en fonction
 du débits de données que délivre l’électronique Front-End
 du taux d’événements voulu
Pour augmenter la capacité du système d’acquisition :
 la puissance de calcul ,
 la capacité mémoire 
 faire du «multiprocessing » c’est-à-dire de paralléliser la lecture, le traitement et la sauvegarde des données.
débit en
bit/s
Processeur
d’acquisition
Front-End
Cours n°1 - La chaine d’ acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 47
L’électronique numérique et mixte
- La théorie du signal
        L’échantillonnage
        Le théorème de Shannon
        Le repliement de spectre
- Les convertisseurs analogique-numérique (ADC)
        Les caractéristiques principales
        Quelques exemples d’ADC
    « Flash ADC »
    « à approximations successives »
    « pipeline »
        Exemples de traitements numériques du signal
47
Cours n°2
- La logique programmable (FPGA)
Cours n°2 – L’électronique numérique et mixte
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 48
Échantillonnage du signal
f(t)
t
Principe : prélever la valeur d’un signal à des instants répartis uniformément.
Cours n°2 – L’électronique numérique et mixte
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
48
f(t)
t
Photo 1
Photo 2
Photo 3
1s
1s
f*(t)=f(t)
t
x
t
Peigne de Dirac
Te
1
Te
Te : période d’échantillonnage
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 49
Échantillonnage d’un signal sinusoïdal
Fe-f0
Fe+f0
2Fe-f0
2Fe+f0
3Fe-f0
3Fe+f0
Domaine temporel :
Fe
2Fe
3Fe
Si on échantillonne une sinusoïde, son spectre devient alors :
A/Te
F*(f)
f0
f
-f0
Cours n°2 – L’électronique numérique et mixte
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
49
périodisation du spectre fréquentiel à la fréquence d’échantillonnage Fe = 1/Te
Domaine fréquentiel:
Spectre d’une sinusoïde
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 50
Théorème de Shannon
50
Cours n°2 – L’électronique numérique et mixte
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
Signal quelconque
dont le spectre initial est
Fmax
f
F(f)
Fe-Fmax
Fe+Fmax
Fe
2Fe
Pour « bien » échantillonner un signal, il faut au minimum: Fe > 2.Fmax
Zones de Recouvrement (repliement, aliasing)
Fmax
f
F(f)
Cas ou Fe < 2.Fmax
Fe-Fmax
Fe+Fmax
Fe
2Fe
Fmax
f
F(f)
Cas ou Fe > 2.Fmax
En pratique, on prend si possible Fe > 5 Fmax
Fmax
f
F(f)
Cas ou Fe < 2.Fmax
Fmax
f
F(f)
Cas ou Fe > 2.Fmax
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 51
Exemple de l’effet du repliement de spectre
Échantillonnage
t
Si on a un signal sinusoïdal de fréquence (Fmax) supérieure à la moitié de la fréquence d’échantillonnage (Fe).
Cours n°2 – L’électronique numérique et mixte
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
51
Le signal vert n’est pas une « image » correcte du signal initial!!! La fréquence de ce signal n’est pas forcément présente dans le signal initial.
Il faut donc augmenter la fréquence d’échantillonnage Fe mais ce n’est pas suffisant. En fait, il sera nécessaire de filtrer le signal d’entrée afin de limiter sa bande passante (Fmax = Futile). Ce type de filtre est dit « filtre anti-repliement ».
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 52
La Conversion Analogique-Numérique (CAN)
(ADC, Analog to Digital Converter)
« Flash ADC »
« à approximations successives »
« pipeline »
Caractéristiques des ADC
Les ADC
Cours n°2 – L’électronique numérique et mixte
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
52
Il y a différences façons de faire la conversion analogique-numérique… Je me suis limité aux trois qui me paraissent les plus utilisées dans notre domaine!
Exemples de traitement numérique du signal
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 53
Le rôle d’un ADC
C’est de convertir une grandeur analogique (A,V) en une valeur numérique (N bits).
Cours n°2 – L’électronique numérique et mixte
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
53
Vin
t
C
Te
Codage sur N bits
Échantillonneur Bloqueur (Sample and Hold)
X1
X2
X3
t
Tension  Code
E1  X1
E2  X2
Vout
t
E1
E2
Pour cela, l’ADC échantillonne le signal et maintient la valeur de l’échantillon pour permettre son codage.
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 54
La fonction de transfert d’un ADC idéal
-q/2
q/2
q
E
Sortie
numérique
X
analogique
q (quantum ou pas de quantification) c’est la différence des tensions d’entrées correspondant à deux codes successifs en sortie.
LSB (Least Significant Bit) c’est le bit de poids faible. Sa dimension analogique vaut q.
q = PE / 2N
PE : pleine échelle d’entrée (V)
N : nombre de bits = Résolution
0
1
2
Cours n°2 – L’électronique numérique et mixte
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
54
1 LSB
3q/2
Petits calculs :
 Si PE = 2 V et N = 12 bits  q = 2/212 = 488 µV
 Si E = 1 V  Xdécimal = 2049  Xbinaire = 010000000001
00
01
10
3
11
binaire
décimal
LSB
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 55
Dynamique d’un ADC
Valeur max : PE (PE : Pleine Échelle)
Valeur min : 1 LSB = q = PE/2N (N : nombre de bits de l’ADC)
Dynamique = 2N
Elle exprime généralement en dB : 20 log 2N = 6.02 N
Cours n°2 – L’électronique numérique et mixte
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
55
C’est le rapport entre la valeur maximale et la valeur minimale que le convertisseur peut convertir.
Petits calculs :
 Un ADC de 10 bits a une dynamique de 1024 codes ou 60dB
 Un ADC de 20 bits a une dynamique de 1048576 codes ou 120dB
Résolution élevée Dynamique élevée
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 56
Le Bruit dans l’ADC
Cours n°2 – L’électronique numérique et mixte
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
56
Le bruit de quantification:
C’est l’erreur de mesure due à la conversion AN
e =  q/2
En général, on utilise la valeur efficace de bruit (RMS, Root Mean Square)
 =  q/√12
Pour un CAN réel, le bruit englobe l’erreur de quantification et les erreurs dans
un convertisseur non parfait ( distorsion, gigue temporelle, erreur de linéarité,
bruit des amplis, distorsion harmonique du signal …)
SiNAD : « Signal to Noise And Distorsion »
En pratique, tout se passe comme si l’utilisateur avait un nombre de bits inférieurs à celui indiqué sur la fiche de spécifications …
Nombre de bits effectifs (Effective Number Of Bits, ENOB)
SNR = 6.02 N + 1.76
En dB
Le rapport signal sur bruit:
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 57
DNL : Non Linéarité Différentielle
Exemple :
si DNL =  0,5 LSB
alors 0,5 LSB < qi < 1,5 LSB
qi : largeur de la marche i
Pour 100 évènements statistiquement répartis entre E0 et E1
Pour une DNL nulle on aurait 2 pics de 50 coups chacun
Définition : écart maximal de la largeur
de 2 marches successives en LSB
Cas idéal : DNL = 0
Un bon ADC : DNL <  1 LSB sinon code manquant
x
X+1
E0 = E1
idéal
E0
E1
réel
Cours n°2 – L’électronique numérique et mixte
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
57
75
25
X
X+1
Nb ev
q
qx
qx+1
Δq(x)
DNL = Δq(x)max /q
code
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 58
INL : Non Linéarité Intégrale
Définition : écart entre la caractéristique de transfert réelle et celle idéale.
Cours n°2 – L’électronique numérique et mixte
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
58
er max
ADC réél
droite idéale
Elle exprime en LSB ou
en % de la pleine échelle
pour un codeur N bits :
Exemple :
si INL = 2 LSB et N =12 bits
alors la non linéarité max sera
INL = 0.05 %PE
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 59
Correction par Échelle Glissante
Compteur 8 bits
D
A
C
A
D
C
R
E
G
+
-
Remarque :
Cette Non Linéarité Différentielle est très néfaste dans notre domaine :
Comme on représente des histogrammes représentant le nombre de fois
où l’énergie a été numérisée pour une voie.
Une mauvaise DNL peut créer des pics parasites ou masquer
des pics caractéristiques
Vin
Cours n°2 – L’électronique numérique et mixte
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
59
X
Sans
code
Nb coups
Avec
code
Nb coups
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 60
LSB = PE / 2 N
Architecture la plus rapide (comparaison en //)
Mais le nombre de comparateurs croit ~ 2N
12 bits -> 4095 comparateurs !
On trouve des Flash ADC de 8 voire 10 bits
2N – 1 comparateurs
2N Résistances
10V
1K
1K
1K
1K
1K
1K
1K
3K
1V
2V
3V
4V
5V
6V
7V
Décodeur
7 vers 3
I7
I6
I5
I4
I3
I2
I1
C
B
A
Vin
Flash ADC : exemple avec N = 3 bits
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
(PE : Pleine Échelle)
2.5V
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
Cours n°2 – L’électronique numérique et mixte
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
60
Pont diviseur de tension
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 61
ADC à approximations successives
SAR « Successive Approximation Register »
Horloge
Logique de contrôle
Registre de contrôle
DAC
Vin
On met tous les bits à zéro
On commence à mettre le poids fort à 1
100000000000 est-il (> ou <)Vin ? …
Et ainsi de suite sur tous les bits
(comme pour une pesée…)
MSB
LSB
N comparaisons
Temps de conversion constant
1000 0000 0000
0.6V
0.5V
PE=1V
Vin < VDAC -> 0
Vin > VDAC -> 1
1
1100 0000 0000
0.75V
0
1010 0000 0000
0.625V
Cours n°2 – L’électronique numérique et mixte
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
61
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 62
Convertisseur Pipeline
Bon compromis vitesse-résolution
A chaque front d’horloge, on effectue 3 conversions en parallèle
au travers de chaque cellule
A la fin de chaque étape, on calcule le résidu de la conversion partielle,
Ce résidu est ensuite recalé à la pleine échelle par un amplificateur
S/H
x16
ADC
DAC
REG
REG
REG
MSB
LSB
4
4
4
n
n-1
n-2
n-2
n-2
n-2
n-1
n-1
n
Ampli résidu
analogique
Sortie du mot numérique
Vin
S/H
S/H
S
S
x16
ADC
ADC
DAC
Ampli résidu
analogique
1
2
3
+
-
+
-
0.586V
0.586V
1001
0.5625V
0.0235V
0.376V
0110
0.375V
0.001V
0.016V
0000
Convertisseur 12bits : PE = 1V -> LSB ~245V
Flash ADC 4bits
DAC 4bits
Cours n°2 – L’électronique numérique et mixte
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
62
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 63
La logique programmable FPGA
(Field Programmable Gate Array)
Rôle : On utilise les FPGA pour réaliser des fonctions logiques et numériques simples (séquençage de la lecture des données issues d’ADC, stockage de ces données avant lecture par l’acquisition,…) jusqu’à assez complexes (traitement numérique du signal, lien Gigabits Ethernet,…).
Cours n°2 – L’électronique numérique et mixte
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
63
C’est quoi?
Ensemble de blocs logiques pouvant être reliés via une matrice d interconnexions programmable.
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 64
La logique programmable FPGA
Cours n°2 – L’électronique numérique et mixte
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
64
Quelques caractéristiques :
Les FPGA sont particulièrement adaptés au design synchrone (lignes de propagation d’horloge dédiées). Les fréquences de fonctionnement peuvent être très élevées (plusieurs centaines de MHz).
Plusieurs centaines de milliers d’éléments logiques.
Des blocs spécifiques sont disponibles tels que des RAMs (mémoire vive), PLL (boucle à verrouillage de phase), processeurs (soft ou hard), interface de bus standard (PCI, USB,…),…
Le standard électrique des entrées/sorties est configurable (LVTTL,LVDS,…).
Logic Element / ALTERA
Un petit exemple: Stratix 5SGXBB Altera
~700 MHz, ~ 106 LE, 52 Mbits, 352 DSP,
66 tramsmetteurs 14 Gbps, 4 IP PCI,…
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 65
La logique programmable FPGA
Cours n°2 – L’électronique numérique et mixte
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
65
Avantages :
   Parallélisme  Rapidité
   Reprogrammable totalement ou en partie  Souplesse
   Portabilité du code  pas d'obsolescence (si pas de déclaration de blocs spécifiques dans le code)
Inconvénients :
 Complexité pour les algorithmes complexes mais IP (µC, FFT, Ethernet,…)
 Difficulté de debug (ça s’améliore!)
 Prix
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 66
Une fois que l’on a numérisé le signal,
« on fait ce que l’on en veut ou presque…»
Réalisation d’un retard numérique de 10Te
Cours n°2 – L’électronique numérique et mixte
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
66
Petit calcul : si Te = 10 ns (Fe = 100 MHz)  10Te = 100 ns
Exemple de traitement numérique du signal:
Le plus simple et en plus très utile…
Plus facile que de mettre du câble pour retarder le signal !
= 20 m de câble!!!
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 67
Autre exemple: un filtre numérique
(En numérique, on peut faire du filtrage comme en analogique).
Le Filtre à moyenne mobile (filtre MA, Moving Average)
Filtre passe bas
Cours n°2 – L’électronique numérique et mixte
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
67
Moy4 : yn = (xn-3 + xn-2 + xn-1 + xn) / 4
Moy8 : yn = (xn-7 + xn-5 +…+ xn-1 + xn) / 8
Moy4 : yn = (xn-3 + xn-2 + xn-1 + xn) / 4
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 68
Autre exemple: Le filtre trapézoïdale (Gated integrator)
Cours n°2 – L’électronique numérique et mixte
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
68
Ce type de filtre est très utilisé dans la mesure d’énergie.
CEB = 1,0751,15 . CEB∞
Suivant largeur du plateau
Bruit :
presque optimal, dépend de la largeur du plateau
Empilements :
excellentes performances
Déficit balistique :
rigoureusement insensible (durée de plateau > variation balistique)
Commentaires :
Filtre de réalisation très aisée en numérique. Il représente,
en numérique, l’équivalent du CR(RC)4 analogique.
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 69
D. La tendance de l’électronique front-end
- Front-End numérique
- L’analyse de forme des signaux
- La datation haute résolution des événements
E. Mise en œuvre d’une chaine d’acquisition
- Critères de choix d’intégration
        Evolution des expériences de physique
        Electronique  Microélectronique
        Les standards d’instrumentation
        Les standards d’acquisition de données
- Exemple de chaine d’acquisition en physique nucléaire
- Exemple de chaine d’acquisition en physique des particules
69
Cours n°3
Cours n°3 – la tendance de l’électronique front-end
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 70
Electronique Front-End Numérique
Evolution des ADC en terme :
Fréquence d’échantillonnage
Résolution
Avantages : Flexibilité du traitement du signal 
Possibilité d’analyser la forme du signal
Fonctionnement sans trigger (tri off line)
Inconvénients : Coût des ADC 
Consommation de puissance 
Quantité de données (stockage) 
Complexité de mise en œuvre 
rend possible la numérisation du signal au plus près du détecteur
70
Cours n°3 – la tendance de l’électronique front-end
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
C’est du très costaud!!!
Fe = 3,6 GHz  Te = 280 ps
12 bits
Exemples récents:
ADC12D1800 (TI): 12 bits, 3,6GHz, pipeline, LVDS, 4.1W, 2500 US$ si 100u ADS5400 (TI): 12 bits, 1GHz, pipeline, LVDS, 2.2W, 775 US$ si 100u
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 71
Electronique Front-End Numérique
Horloge
100 MHz
Filtrage
Datation
FPGA
Multi-Détecteurs
F
A
I
S
C
E
A
U
ADC
PA
Trame
Trigger local
numérique
Codeur
numérique
ADC, QDC, TDC
Liens séries
Rapides
(Gbits)
Front-End Numérique
Cours n°3 – la tendance de l’électronique front-end
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
71
Au vue des performances des ADCs, des FPGAs et des possibilités offertes par le traitement numérique du signal, la tendance va être de numériser le signal dès que possible et ensuite de lui appliquer les mêmes traitements que l’on faisait en analogique sauf que là c’est numérique!
Gigue
!
FAZIA/IPNO
Un exemple : carte front-end FAZIA
- À proximité des détecteurs dans le vide
- ADC 14 bits @ 100 MHz et 250 MHz
- FPGA VIRTEX-5
- Analyse de forme, énergie et temps
- Liens séries rapides (400 Mbits/s)
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 72
La gigue (jitter) de l’horloge d’échantillonnage
t
e(t) = Asin(wt)
Dt
DA
Petit calcul :
Fsignal = 70 MHz
On veut 10 bits de résolution minimum donc SNR > 60dB
Il faut alors Dt < 2.3 ps
Avec SNR en dB
Signal à numériser
Cours n°3 – la tendance de l’électronique front-end
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
72
t
horloge
Te
Fluctuations temporelles aléatoires = gigue
L’effet de la gigue :
L’incertitude du départ de la mesure Dt conduit à une incertitude sur la mesure DA qui peut dégrader le SNR et donc diminuer la résolution initiale.
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 73
Electronique Front-End Numérique
On a vu un ADC dernière génération avec:
Fe = 3,6 GHz (Te = 280 ps) et Dynamique = 12 bits
Développement de circuits intégrés spécifiques ASIC
qui sont des mémoires analogiques avec des fréquences d’échantillonnage allant jusqu’à qqs GHz.
(Défaut: Introduit du temps mort)
Même si ces caractéristiques permettent d’échantillonner les signaux des détecteurs les + rapides (ex : diamant, SiPM: tm ≈ 1 ns).
Les inconvénients (cités précédemment) sont suffisament prépondérants pour développer d’autres solutions gardant les avantages de ces ADC sans les défauts!
Cours n°3 – la tendance de l’électronique front-end
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
73
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 74
Principe d’une mémoire analogique rapide
Mémorisation (échantillonneur / bloqueur) du signal d’entrée sur des capacités
au rythme de la période d’échantillonnage.
Mémoire circulaire
 échantillonne en permanence (« écriture »)
 nombre d’échantillons limité (nb de capas)
Vin
Mémoire Analogique
Rapide
3.2 GHz
20 MHz
ADC
Fréquence
de conversion
Fréquence
d’échantillonnage
Vin
Vout
Écriture
Lecture
Cours n°3 – la tendance de l’électronique front-end
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
74
Passage du seuil (discriminateur)  arrêt de l’écriture
Mémoriser rapidement (max d’infos) puis lecture « lente » des échantillons
Un exemple : ASIC SAMLONG
CEA/IRFU
2 voies - 1024 éch/voie - 12 bits @ 3,2 GHz - 250 mW
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 75
moment 2ième ordre (ns2)
Nombre de coups
12C
13C
V(mV)
V(mV)
time (ns)
time (ns)
12C
13C
Analyse de forme des signaux
Discrimination d’isotopes par la méthode des « moments »
Expérience au Tandem
Silicium de 100 mm2
Cours n°3 – la tendance de l’électronique front-end
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
75
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 76: Analyse de forme des signaux
Notation Te période d’échantillonnage
X(i) valeur de l’échantillon en iTe
Les valeurs de x(i) sont prises au dessus d’un seuil (présence du signal)
Moment d’ordre 1 : Moment d’ordre 2 :
(s) (s2)
Cours n°3 – la tendance de l’électronique front-end
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
76
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 77
But : marquer les paramètres physiques avec une grande dynamique et une haute résolution temporelle
mesure du temps de vol des particules
Voies complètement indépendantes
Plus de temps mort commun
implémentation possible d’un trigger « software »
Reconstituer les événements physiques « off line »
La datation haute résolution des événements
Cours n°3 – la tendance de l’électronique front-end
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
77
″Rejouer″ l’expérience hors ligne avec différentes conditions de tri (coïncidence des événements) et en tenant compte de l’environnement (défauts)

## Slide 78
La datation haute résolution
des événements
Détecteurs
Faisceau
Cible
Horloge
de
référence
Time Stamp
S
Y
S
T
E M
E
fast
low
Signal Processing
F.E.E
E
Time Stamp
fast
low
Signal Processing
F.E.E
E
Time Stamp
fast
low
Signal Processing
F.E.E
E
Time Stamp
fast
low
Signal Processing
F.E.E
E
d’
A
C
Q
U
I
S
I
T
I
O
N
Cours n°3 – la tendance de l’électronique front-end
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
78

## Slide 79
Mise en œuvre d’une chaine d’acquisition
Critère de choix d’intégration
Electronique <-> Microélectronique
Les standards d’instrumentation
Les standards d’acquisition de données
Evolution des expériences de physique
Exemple d’une chaine d’instrumentation
en physique nucléaire
Exemple d’une chaine d’instrumentation
en physique des particules
Cours n°3 – Mise en œuvre d’une chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
79
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 80
Evolution des expériences de physique
vers de plus en plus de voies !!
Critère de choix d’intégration
en physique des particules :
DELPHI ~ 250000 voies en 1990
ATLAS ~ 1200000 voies en 1990
ECAL / ILC ~ 25 millions de voies en 2020
x 100
en physique nucléaire :
INDRA ~ 1000 voies en 1990
AGATA ~ 6000 voies prévues
FAZIA ~ 20000 voies prévues
x 20
80
Cours n°3 – Mise en œuvre d’une chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 81
Les contraintes de l’expérience sur l’électronique
Tenue
aux radiations
Robustesse
Coût
Puissance
Consommée
/ voie
Taux de
comptage
Bruit
Gamme
dynamique
Encombrement
Spécifications
d’expériences
Critère de choix d’intégration
Ensemble de
compromis à trouver
Optimisation
de l’électronique
81
Cours n°3 – Mise en œuvre d’une chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 82
L’intégration de l’électronique front end
Electronique Front-End
PA
TS
Conditionneur
Codeur
données
Détecteur
AS
ADC
Acquisition
de
données
« Détecteur et préamplificateur » le + proche possible
 le bruit
Distance fonction du nombre de voies de détection
Miniaturisation de l’électronique
(V2/Hz)
 longueur du câble ~100pF/m
82
Cours n°3 – Mise en œuvre d’une chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 83
L’intégration de l’électronique front end
Electronique Front-End
PA
TS
Conditionneur
Codeur
données
Détecteur
AS
ADC
Acquisition
de
données
 Le bruit
« Détecteur et préamplificateur » le + proche possible
Distance fonction du nombre de voies de détection
Miniaturisation de l’électronique
 longueur du câble ~100pF/m
6 cm
FET
driver
preamp
83
Cours n°3 – Mise en œuvre d’une chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 84
Circuit intégré spécifique
Carte électronique
Module électronique
Châssis
électronique
L’intégration de l’électronique
partitionner au mieux l’électronique
Électronique
Microélectronique
84
Cours n°3 – Mise en œuvre d’une chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 85
MICROELECTRONIQUE : spécialité de l’électronique
ELECTRONIQUE
La micro-électronique s’intéresse à l’étude et à la fabrication de composants électroniques à l’échelle micronique
Technologie qui permet d’intégrer de nombreuses fonctions électroniques sur un même morceau de Semi-conducteur
Silicium ou autres
L'électronique est une branche de la physique appliquée, traitant de la mise en forme et de la gestion de signaux électriques, afin de transmettre ou recevoir des informations.
Quelques définitions….
Qu’est-ce que la microélectronique ?
85
Cours n°3 – Mise en œuvre d’une chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 86
Micro-électronique
Electronique
Carte électronique
Circuit intégré
Qu’est-ce que la microélectronique ?
86
Cours n°3 – Mise en œuvre d’une chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 87
Le circuit intégré est un composant électronique reproduisant une ou plusieurs fonctions électroniques plus ou moins complexes obtenues par assemblage d’une multitude de transistors.
«puce» + fils de connexion + boitier = circuit intégré (CI)
Wafer
Puce (chip)
Circuit intégré
Fils de connexion
Mise en boitier
découpage des puces
1mm à 10mm
Qu’est-ce qu‘un circuit intégré ?
Cours n°3 – Mise en œuvre d’une chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
87
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 88
L’utilisation de la microélectronique
dans les expériences de physique
dépend des priorités du projet en terme :
Critères de choix
  + Performances ( Vitesse, bruit électronique…)
  + Niveau d’intégration ( encombrement )
  + Faible consommation ( dissipation thermique )
  + Nombre de circuits ( très faible coût pour grand volume)
  - Flexibilité ( intégrer= figer dans le silicium)
Pour quel projet de physique?
Cours n°3 – Mise en œuvre d’une chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
88
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 89
Analogie avec l’arrivée des FPGA au début des années 90 ?
6 cm
FET
driver
preamp
Evolution spectaculaire de l’intégration de l’électronique numérique
Evolution de l’intégration de l’électronique analogique et mixte
FPGA
ASIC
Full Custom
années 90
Cours n°3 – Mise en œuvre d’une chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
89
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009
J’aimerais faire une comparaison qui permettra de bien souligner
ce que peut apporter micro-électronique à savoir la conception d’ASIC FullCustom,
Typiquement,
On peut comparer la microélectronique à l’arrivée des FPGA dans les années 90
En effet, ces FPGA ont permis d’intégrer des cartes electroniques numériques dans un seul circuit.
Ce qui est aussi possible en électronique analogique et mixte avec la microélectronique

## Slide 90
Circuit intégré spécifique
Carte électronique
Module électronique
Châssis
électronique
L’intégration de l’électronique
Partitionner au mieux l’électronique
Electronique standardisée
ou spécifique
Cours n°3 – Mise en œuvre d’une chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
90
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 91
Standard d’instrumentation :
Standard NIM Nuclear Instrumentation Module
Le standard impose des spécifications mécaniques et électriques
de modules électroniques
utilisés en physiques de particules et nucléaires
Électronique modulaire :
Flexibilité 
Efforts de design 
Facilité de Maintenance 
Capacité d’évolution d’instruments 
Le standard NIM est le plus simple des standards
les modules NIM ne peuvent pas communiqués entre eux
à travers le fond de panier
mais bénéficie de connecteurs de fond de panier qui délivre de fortes puissances
Le NIM est largement utilisé pour les amplificateurs, discriminateurs et les modules logiques qui ne requiert pas de transfert de données
Châssis
NIM
Module
NIM
Cours n°3 – Mise en œuvre d’une chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
91
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 92
Standard de bus d’acquisition de données
Evolutions des standards…
CAMAC
FASTBUS
VME
VXI
ATCA
1970-1990
GANIL-LEP
1980-1995
UA2-LEP
1980-?
LEP-LHC-GANIL
1990-2000
INDRA-EUROBALL
2009-?
AGATA-PANDA-ILC
Né de l’industrie des ordinateurs
Né de l’industrie des télécommunications
Cours n°3 – Mise en œuvre d’une chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
92
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 93
Standard de bus d’acquisition de données
Standard CAMAC Computer Automated Measurement And Control
Le CAMAC est un bus standard pour l’acquisition de données et le contrôle utilisé dans les expériences de physique des particules et nucléaire et dans l’industrie.
Le bus permet les échanges de données entre les modules embarqués et le contrôleur de châssis qui réalise l’interface avec un PC ou une interface VME.
Le standard définit les caractéristiques mécaniques, électriques et logiques du bus parallèle.
Le débit de transfert de données sur le bus est de l’ordre de 3 MOctets/s
Châssis
CAMAC
Module
CAMAC
Cours n°3 – Mise en œuvre d’une chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
93
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 94
Standard de bus d’acquisition de données
Standard VME Versa Module Eurocard
Le Bus VME est un standard de bus d’ordinateur développé à l’origine des lignes spécifiques du microprocesseurs 68000 dont les applications sont nombreuses
Il est basé physiquement sur les dimensions des cartes Euros
Il a été développé en 1981 et continue à être utilisé aujourd’hui
Le débit de transfert de données sur le bus est de l’ordre de 40 MOctets/s
Châssis
VME
Module
VME
Cours n°3 – Mise en œuvre d’une chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
94
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 95
Standard de bus d’acquisition de données
Standard ATCA Advanced Telecom Computer Architecture
Les spécifications ATCA ont été conçues pour répondre aux exigences des opérateurs de télécommunications : connectique haut débit, processeurs rapides, fiabilité améliorée, interférences électromagnétiques limitées, etc. La norme cible donc principalement le marché des grands équipementiers en télécommunications (Alcatel-Lucent, Huawei, Ericsson...).
Le standard ATCA propose de multiples liens séries entre les slots :
de 2.5 à 10 Gigabits/s.
C’est le standard qui est pressenti pour remplacer le standard VME dans les systèmes d’acquisition modernes.
Châssis
ATCA
Module
ATCA
Cours n°3 – Mise en œuvre d’une chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
95
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 96
Le projet AGATA :
Advanced Gamma Tracking Array
Projet Européen :
France, Allemagne, UK, Italie, Pologne…
Objectif : étudier le noyau grâce aux rayonnements Gamma
en exploitant
leur trajectoire leur énergie et leur temps d’arrivée.
Pour cela on constitue une sphère la plus parfaite possible de
180 détecteurs hexagonaux en Germanium (200k€ chacun)
Chacune des 6 faces des détecteurs est divisée en 6 segments :
1 détecteur est alors composé de :
36 voies de mesure + 1 voie centrale CORE
Ce qui représente 37 * 180 ~ 6600 voies de mesure
Chacune des voies est codées par ADC 14 bits/100MHz
Trigger maximum de 50KHz
Débit maximum de 720Mo / Cristal
Collaboration IPN/CSNSM/INFN/RAL/IPHC/RLC
Exemple de chaine d’instrumentation
en physique nucléaire
Cours n°3 – Mise en œuvre d’une chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
96

## Slide 97
Chaine d’acquisition de données
γ
Local Level Processing
Pulse
Shape
Analysis
Preamplifier
Digitizer
Preprocessing
37
« Pulse Shape Analysis » (PSA) :
« Analyse de forme d’impulsion »
Ce système détermine la position d’interaction
du gamma à partir d’une étude
sur la forme du temps de montée
des signaux venant du détecteur
l’enregistrement du front montant
du signal de charge,
l’énergie calculée sur ce signal et
une étiquette temporelle indiquant l’instant
d’arrivée de l’évènement
« Preprocessing » :
« Pré-traitement »
Cours n°3 – Mise en œuvre d’une chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
97
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 98
Préamplificateur de charges
Carte PAC
Vue de dessus
Vue de dessous
Cours n°3 – Mise en œuvre d’une chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
98
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 99
Le « digitizer »
échantillonner les signaux analogiques à 100 MHz
avec 14 bits (11 à 12 bits effectifs)
envoyer les signaux numérisés vers les modules de « Preprocessing »
via une interface optique par groupe de 6 fibres
Le digitizer est monté à une distance de 5 à 10 mètres des détecteurs
Le module « digitizer »
Cours n°3 – Mise en œuvre d’une chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
99
C’est un Pipeline!
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 100
Le « Preprocessing »
Carte « Carrier »
Cours n°3 – Mise en œuvre d’une chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
100
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 101
GTS
Core
Segment
TCLK
Carte ATCA dans son châssis 14’
Cours n°3 – Mise en œuvre d’une chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
101

## Slide 102
Format mécanique CMC, alimentation 3.3V, données séries800 Mb/s, Ethernet
entrées Optiques 2GB/s, JTAG, FPGA V4FX60(PPC/linux)
Cartes Segment et Core AGATA
Cours n°3 – Mise en œuvre d’une chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
102

## Slide 103
Architecture globale de la chaine d’acquisition
180 «clusters » hexagonaux en Germanium
12 cartes PAC (3 voies) + 1 carte core
Fibres
optiques
modules « digitizer »
36 voies de mesure +
1 voie centrale CORE
30 châssis ATCA de
180 cartes Maitre et
180 cartes Esclave
2 Gbits/s
Liaison filaire
différentielle
Cours n°3 – Mise en œuvre d’une chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
103
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 104: Le détecteur LHCb
calorimeters
27 electronics
crates
Power
supplies
Spd & Preshower
ECAL : 6000 ch shashlik (Pb-scint)
PS/SPD : 6000 ch pads + fibers
HCAL : 1500 ch tilecal (Fe-scint)
Cours n°3 – Mise en œuvre d’une chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
104
Exemple de chaine d’instrumentation
en physique des particules

## Slide 105: Electronique Front-End 40MHz
27 chassis “full custom” identiques remplis
avec deux types de cartes front-end
Cours n°3 – Mise en œuvre d’une chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
105

## Slide 106: Ecal/Hcal ASIC layout and FEB prototype
AMS BiCMOS 0.8um
(1.9 x 2.1 mm2)
(60mW/ch)
16-channel prototype of the Ecal/Hcal front-end board (1999)
Cours n°3 – Mise en œuvre d’une chaine d’acquisition
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
106

## Slide 107
107
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
Pour aller plus loin:
Les commentaires indiquent mon avis personnel et n’engagent que moi alors n’hésitez pas à vous faire votre propre avis!
------------------------------------------------------------------------------------------------
« Certains aspects du traitement du signal » de Patrick Nayman
http://lpnhe.in2p3.fr/local/cache-vignettes/L52xH52/pdf-eb697.png
Quasiment une bible (du signal à son traitement en passant par des notions propres au domaine de la physique).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
« Instrumentation électronique en physique nucléaire » de JJ. Samueli, J. Pigneret et A. Sarazin – Masson & Cie
Théorie sur les détecteurs et l’électronique associée (pac, filtrage optimal,….)
Schémas électroniques un peu vieillissant mais très bien sur la théorie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
« Electronique, composants et systèmes d’applications » de Thomas L. Floyd – Dunod
Pour commencer par les « bases ». Très bien fait avec exercices et TP.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les journées VLSI/FPGA/IAO/CAO de l’IN2P3
http://indico.in2p3.fr/conferenceDisplay.py?confId=6821
Pour savoir les dernières choses faites dans nos laboratoires.
Les autres écoles IN2P3
http://www.in2p3.fr/actions/formation/
Beaucoup d’informations très utiles dans les présentations.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pensez à regarder les notes d’applications des fabricants tels que Maxim, Analog Devices, Texas Instrument,…
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009

## Slide 108
108
F I N
Merci de votre attention
Fin
Laurent Leterrier - Ecole techniques de base des détecteurs
Pour réaliser ce cours, je me suis inspiré principalement de présentations réalisées par :
Jean Marc Fontbonne, Christophe de La Taille et Philippe Vallerand.
Je les remercie donc vivement.
Notes: Philippe Vallerand
Mars 2009